《制盐工业通用检测方法 微量溴的测定》

编制说明（征求意见稿）

一、工作简况

1、任务来源

本项目根据工业和信息化部《2023年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》（工信厅科〔2023〕18号）要求，计划编号为2023-0478T-QB，项目名称“制盐工业通用检测方法  微量溴的测定”进行标准制定。主要起草单位为：国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学。计划完成时间2025年4月。

2、主要起草过程

2.1起草阶段

标准起草任务下达后，起草单位组织专家成立了标准起草工作组，小组成员中有多年从事标准化工作且经验丰富的工程师、检测人员。标准起草工作组对标准编写工作进行初步讨论和安排，明确了标准起草进程和各起草单位分工。小组成员根据制定标准需要，查阅相关文献，收集了大量资料，并通过与食盐生产企业进行技术交流，充分了解关于盐产品中溴含量检测方法的相关性信息，为进一步试验做准备。

2023年3月至2023年6月间，收集了各行业关于溴含量的检测原理及方法。

2023年7月至2024年7月间，本标准项目起草工作组进行实验内容，对方法进行了验证。通过验证试验方法的线性范围、检出限、定量限、正确度和精密度等参数，确定方法的可行性。

2024年7月至2025年3月由标准化人员组成的标准起草工作组,对得到的信息进行了归纳、整理和讨论，起草标准文本。

2.2征求意见阶段

《制盐工业通用检测方法 微量溴的测定》行业标准的草案初稿形成后，该草案初稿经过讨论，并征求了部分盐生产企业意见，对其进行了认真的修改，形成了标准的征求意见稿，报全国盐业标准化技术委员会开始公开征求意见。

2.3主要参加单位

本标准由国盐检测（天津）有限责任公司、江苏苏盐井神股份有限公司、雪天盐业集团股份有限公司、中盐金坛盐化有限责任公司、中盐榆林盐化有限公司、浙江绿海制盐有限责任公司共同起草。

二、标准编制原则和主要内容

1、标准编制原则

本标准是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。符合盐业企业发展的原则，有利于促进技术进步；有利于提高产品质量；遵循科学性、先进性、统一性的原则。

2、标准的主要内容

本文件描述了卤水、盐及盐化工产品中微量溴的测定方法——分光光度法。

本文件适用于卤水、盐及盐化工产品中微量溴的测定。

本标准对试验方法的原理、试剂或材料、仪器设备、分析步骤、结果计算、精密度等做出了明确规定。具体论据见“三、主要试验（或验证）情况”。

3、解决的主要内容

在原盐精制过程中，溴元素难以完全去除，因此卤水及盐产品中可会存在潜在的溴元素。虽然溴化物自身对人的毒性很低，但粮食及农业组织（FAO）和世界卫生组织对溴化物的可接受每日摄入量(ADI) 值依旧有明确规定，为 1.0 毫克/公斤体重，因此有必要对卤水及盐产品中的溴进行质量监测。

目前溴元素常见的检测方法包括离子色谱法、ICP-MS法等，但是这些方法在高盐体系下均有影响，例如离子色谱法检测溴一般需要前处理柱除去样品的中氯化钠，前处理柱较为昂贵不适合批量检测；ICP-MS法则对实验人员的素质要求较高，且一般盐企业并不配备该设备。因此要充分考虑盐业实际情况，制订检测盐产品中溴含量的检测标准。

本标准基于三溴化物离子(Br3-)在波长267nm处有特征吸收的原理，设计了测定试样中溴含量的检测方法。三溴化物离子呈线型对称结构，中心溴原子通过共价键与两侧溴原子连接，整体带一个负电荷。可通过反应Br2+ Br-→Br3-可生产三溴化物离子，化学平衡常数为23.6。通过次氯酸根将试液中的溴离子全部氧化为溴酸根离子，再与过量氢溴酸反应，使试液中的溴离子全部转化为三溴化物离子，在波长267nm处测量吸光度。根据大量实验验证数据，确定检测试剂和分析方法，通过绘制标准曲线，得到试样中的溴含量。

Br-+3ClO-→BrO3-+3Cl-

BrO3-+5Br-+6H+→3Br2+3H2O

Br2+ Br-→Br3-

三、主要试验（或验证）情况

3.1校正与线性

向7个25 mL比色管中，分别加入0.00 mL、0.05 mL、0.125 mL、0.250 mL、0.500 mL、0.750 mL和1.00 mL溴标准工作液(10μg/mL)，加入2 mL NaH2PO4缓冲溶液，再加入0.5 mL次氯酸钠溶液，在沸水浴中加热10分钟。加入0.5 mL甲酸钠溶液，将过量的次氯酸钠破坏为氯化钠和碳酸氢钠，混合物再加热5分钟，然后在冰浴中冷却至室温。再加入10 mL 氢溴酸溶液，并用水定容至刻度，摇匀。进行独立性重复实验3次，计算其线性，具体数据见下表1：

表1：线性测试结果

| 浓度（μg/mL） | 第一次测试信号值 | 第二次测试信号值 | 第三次测试信号值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 0.02 | 0.0092 | 0.0080 | 0.0084 |
| 0.05 | 0.0261 | 0.0253 | 0.0246 |
| 0.10 | 0.0502 | 0.0462 | 0.0464 |
| 0.20 | 0.0997 | 0.0987 | 0.0955 |
| 0.30 | 0.1476 | 0.1479 | 0.1420 |
| 0.40 | 0.1976 | 0.1915 | 0.1896 |
| R | 0.9998 | 0.9993 | 0.9998 |
| K | 0.4930 | 0.4854 | 0.4848 |

由上述试验结果可以得到，溴含量在0.0-0.40μg/mL范围内，R值均大于0.995，线性良好。

3.2方法检出限

采用空白偏差法计算得到方法检出限，对空白样品重复测定11次，计算标准偏差S和曲线斜率K，按照公式XLOD=3S/K，得到方法检出限。

空白样品按照2.6.1进行制备，数据见下表2：

表2：空白11次重复测定结果

| 浓度 μg/mL | 0.0 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光度 | 0.0000 | 0.0084 | 0.0246 | 0.0464 | 0.0955 | 0.1420 | 0.1896 |
| R=0.9998 K=0.4748 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 吸光度 | 0.0002 | 0.0012 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0020 | 0.0013 |
| 序号 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |
| 吸光度 | 0.0003 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0012 |  |  |  |
| 标准偏差S=0.0006 |  |  |  |  |  |  |  |

根据数据结果计算得到检出浓度约为0.004 μg/mL。即当称取质量或体积1g或10mL，第一次定容体积为500mL,分取体积为5mL，再定容体积为25mL时，方法检出限为10 mg/kg或1 mg/L。

3.3方法定量限

以3倍检出限作为测定定量限。

3.4方法精密度测试

选取加碘精制盐、未加碘精制盐、未加碘日晒盐、加碘低钠盐、未加碘低钠盐及加碘粉碎洗涤盐6种盐产品进行测定。每种盐品分别独立测定4次，进行精密度验证。数据见表3。

表3. 精密度测定结果

| 样品名称 | 结果 | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加碘精制盐 | 吸光度 | 0.0070 | 0.0076 |  |  | 0.0080 | 0.0072 |
|  | 溴含量（mg/kg） | 35.80 | 38.96 |  |  | 41.07 | 36.86 |
|  | 平均值38.17mg/kg |  |  | RSD6.1% |  |  |  |
| 未加碘精制盐 | 吸光度 | 0.0064 | 0.0071 |  |  | 0.0066 | 0.0061 |
|  | 溴含量（mg/kg） | 32.64 | 36.33 |  |  | 33.70 | 31.06 |
|  | 平均值33.43mg/kg |  |  | RSD6.6% |  |  |  |
| 未加碘日晒盐 | 吸光度 | 0.0086 | 0.0092 |  |  | 0.0094 | 0.0090 |
|  | 溴含量（mg/kg） | 44.23 | 47.39 |  |  | 48.44 | 46.34 |
|  | 平均值46.60mg/kg |  |  |  | RSD3.9% |  |  |
| 加碘低钠盐 | 吸光度 | 0.0054 | 0.0058 |  |  | 0.0061 | 0.0057 |
|  | 溴含量（mg/kg） | 27.38 | 29.49 |  |  | 31.07 | 28.96 |
|  | 平均值29.22mg/kg |  |  |  | RSD5.2% |  |  |
| 未加碘低钠盐 | 吸光度 | 0.0071 | 0.0076 |  |  | 0.0070 | 0.0074 |
|  | 溴含量（mg/kg） | 36.33 | 38.96 |  |  | 35.80 | 37.91 |
|  | 平均值37.25mg/kg |  |  |  | RSD3.9% |  |  |
| 加碘粉碎洗涤盐 | 吸光度 | 0.0092 | 0.0088 |  |  | 0.0094 | 0.0086 |
|  | 溴含量（mg/kg） | 47.39 | 45.28 |  |  | 48.44 | 44.23 |
|  | 平均值46.34mg/kg |  |  |  | RSD4.1% |  |  |

实验测定精密度在3.9%-6.6%之间，符合GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》的要求。

3.4方法回收率测试

取3.3中的6个样品作为样品基底进行加标实验，每个样品均分别添加相当于1倍定量限、2被定量限、5倍定量限的溴，每个添加水平独立测定2次。实验汇总结果见表4。

表4.6种食盐样品在不同水平添加条件下回收率结果

| 样品名称 | 结果 | +1LOQ |  | +2LOQ |  | +5LOQ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加碘精制盐 | 吸光度 | 0.0129 | 0.0126 | 0.0179 | 0.0181 | 0.0358 | 0.0352 |
|  | 溴含量 （mg/kg） | 66.87 | 65.29 | 93.20 | 94.25 | 187.45 | 184.29 |
|  | 回收率% | 95.67% | 90.40% | 91.71% | 93.47% | 99.52% | 97.41% |
| 未加碘精制盐 | 吸光度 | 0.0119 | 0.0117 | 0.0170 | 0.0173 | 0.0338 | 0.0332 |
|  | 溴含量 （mg/kg） | 61.60 | 60.55 | 88.46 | 90.04 | 176.92 | 173.76 |
|  | 回收率% | 93.92% | 90.41% | 91.71% | 94.35% | 95.66% | 93.55% |
| 未加碘日晒盐 | 吸光度 | 0.0144 | 0.0142 | 0.0198 | 0.0194 | 0.0353 | 0.0358 |
|  | 溴含量 （mg/kg） | 74.77 | 73.72 | 103.20 | 101.10 | 184.81 | 187.45 |
|  | 回收率% | 93.89% | 90.38% | 94.34% | 90.83% | 92.14% | 93.90% |
| 加碘低钠盐 | 吸光度 | 0.0109 | 0.0112 | 0.0170 | 0.0165 | 0.0327 | 0.0320 |
|  | 溴含量 （mg/kg） | 56.34 | 57.92 | 88.46 | 85.83 | 171.12 | 167.44 |
|  | 回收率% | 90.40% | 95.66% | 98.73% | 94.34% | 94.60% | 92.15% |
| 未加碘低钠盐 | 吸光度 | 0.0127 | 0.0126 | 0.0180 | 0.0184 | 0.0347 | 0.0341 |
|  | 溴含量 （mg/kg） | 65.82 | 65.29 | 93.72 | 95.83 | 181.66 | 178.50 |
|  | 回收率% | 95.22% | 93.47% | 94.12% | 97.63% | 96.27% | 94.16% |
| 加碘粉碎洗涤盐 | 吸光度 | 0.0145 | 0.0142 | 0.0196 | 0.0193 | 0.0353 | 0.0359 |
|  | 溴含量 （mg/kg） | 75.29 | 73.72 | 102.15 | 100.57 | 184.81 | 187.97 |
|  | 回收率% | 96.52% | 91.25% | 93.01% | 90.38% | 92.32% | 94.42% |

由实验结果可以看出，选取的6个不同样品在低、中、高三个加标添加水平下，回收率范围在90.38%-99.52%间，符合GB/T 27417-2017《合格评定 化学分析方法确认和验证指南》的要求。

四、标准中涉及专利情况

目前没有相关国际专利和国家专利，故本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

统一规范检测方法，填补国内盐行业此方面空白。对盐行业发展具有重要的现实意义。提高产品质量，增强市场竞争力。

六、与国际、国外对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准，没有采用国际标准或国外先进标准。本标准水平为国内领先水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

根据全国盐业标准化技术委员会提出的盐业“十四五”标准体系建设方案，此次制定的《制盐工业通用检测方法 堆积密度的测定》行业标准属于“99其他”，其体系表编号为“152950000000000049FF”。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布 6 个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

无

《制盐工业通用检测方法 微量溴的测定》标准编制组

2025年5月1日