《制盐工业通用检测方法 锶的测定》行业标准编制说明

（征求意见阶段）

- 工作简况

- 1 任务来源

本项目根据工业和信息化部《2023年第一批行业标准制修订和外文版项目计划》（工信厅科〔2023〕18号）要求，计划编号为2023-0476T-QB，项目名称“制盐工业通用检测方法 锶的测定”进行标准制定。主要起草单位为：国盐检测（天津）有限责任公司、天津科技大学、中盐工程技术研究院有限公司。计划完成时间2025年4月。

- 2 主要工作过程

- 2.1 起草阶段

标准起草任务下达后，起草单位迅速成立了标准起草工作组。工作组成立后，各起草单位成员通过查阅大量科技文献和标准资料，并与部分盐化工生产企业进行技术交流，对盐产品中含锶量及检测方法等情况进行了充分调研。

通过对收集材料的归纳总结，标准起草工作组形成了标准草案。标准草案建立后，国盐检测（天津）有限责任公司、天津科技大学、中盐工程技术研究院有限公司等通过大量实验，对标准中试验方法部分进行了验证。通过验证试验方法的校正与线性、检出限、定量限、范围、正确度（回收率）和重复性精密度等参数，确定了检测方法的可行性。在经过大量调研、实验验证后，起草组经过讨论和汇总分析，编写了标准草稿。

2.2征求意见阶段

行业标准草案形成后，标准起草工作组成员征求了部分食盐生产企业意见，根据收到的意见对标准进行了认真修改，最终形成了征求意见稿，于2025年5月报全国盐业标准化技术委员会秘书处进行公开征求意见。

2.3主要参加单位

本标准由国盐检测（天津）有限责任公司、江苏苏盐井神股份有限公司、雪天盐业集团股份有限公司、广东省广盐集团股份有限公司、中盐工程技术研究院有限公司、浙江绿海制盐有限责任公司共同起草。

- 标准编制原则和主要内容

- 1标准编制原则

本标准在编写结构和内容编排等方面依据“标准化工作导则、指南和编写规则”系列标准的要求，进行了编写。本标准立足于盐业的需要，建立了适用于盐产品中锶的检测方法，有利于盐产品质量监督、检测工作的顺利开展。

- 2标准的主要内容

本文件描述了盐产品中锶的测定方法。

本文件适用于盐产品中锶含量的测定。

本标准对试验方法的原理、试剂或材料、仪器设备、分析步骤、结果计算、精密度等做出了明确规定。具体论据见“三、主要试验（或验证）情况”。

- 3解决的主要问题

锶是人体必需的微量元素之一，有利于预防骨质疏松、调理人体的内分泌、促进骨骼和牙齿的生长发育。一旦缺乏会引起体内代谢紊乱、骨骼发育迟缓等症状。随着人们对养生和合理饮食逐渐重视，对锶摄取的需求也逐渐增加。生产企业积极锁定市场需求，研发富锶新品种盐，而富锶盐生产厂家并没有统一的检测依据，因此针对盐产品制订一种行之可用的检验测定方法是保障食用盐产品公众健康，防范风险管控，促进产业发展的急需。

- 主要试验（或验证）情况

- 1 校正与线性

分别吸取0mL、0.5mL、1.0mL、2.0mL、3.0mL、4.0mL锶标准工作液于6支25mL比色管中,加2.0mL氯化镧和氯化铯混合溶液，加硝酸至刻度，混匀，得到浓度为0.0mg/L、0.2mg/L、0.4mg/L、0.8mg/L、1.2mg/L、1.6mg/L的锶标准工作溶液，在波长460.7nm处测试其吸光值。

按上述操作运行3次，计算其线性，具体数据见下表1：

表1 校正与线性数据表

| 浓度（mg/L） | 第一次测试吸光值 | 第二次测试吸光值 | 第三次测试吸光值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 0.2 | 0.0056 | 0.0064 | 0.0059 |
| 0.4 | 0.0113 | 0.0126 | 0.0122 |
| 0.8 | 0.0240 | 0.0254 | 0.0245 |
| 1.2 | 0.0353 | 0.0366 | 0.0352 |
| 1.6 | 0.0491 | 0.0499 | 0.0490 |
| R | 0.9995 | 0.9998 | 0.9995 |
| 线性方程 | y=0.03053x-0.0005 | y=0.03092x+0.0002 | y=0.03029x-0.0001 |

回归方程式中x为被测样品锶的浓度，y为吸光值，由上述试验结果可以看出锶浓度与吸光值之间在锶含量为0.0-1.6mg/L范围内时线性关系良好。

- 2检出限

对空白进行11次重复测定，数据见下表2。

表2 空白11次重复测定数据表

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吸光值 | -0.0011 | -0.0017 | -0.0018 | -0.0018 | -0.0015 | -0.0018 |
| 编号 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 吸光值 | -0.0018 | -0.0022 | -0.0018 | -0.0021 | -0.0021 |  |
| 标准偏差=0.000305 |  |  |  |  |  |  |

根据校准方程的适用范围评估检出限LOD。

检出限CLOD=0.028mg/L。

- 3 定量限

以3倍检出限作为测定定量限LOQ。

定量限χLOQ=0.084mg/L。

- 4 正确度

在目前情况下，无法获得食用盐中锶的有证标准样品和控制样品，所以本方法采用从某盐厂获得的原盐作为基质样品，以本方法的定量限0.08mg/L为基础，分别添加1.0、2.0、3.0倍定限量含量的锶来验证方法的回收率，以此来考察方法的正确度。因为定容体积为25mL，所以分别向已称样品中添加2μg、4μg和6μg的锶标准样，按照标准文本规定的检测方法进行检测。

- 4.1 空白试验

未称取试样，按照标准文本规定的检测方法进行检测，数据如表3所示。

表3 空白实验数据表

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锶(μg) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

由上述试验数据可知，测量过程中的试剂的加入未对试验结果产生影响。

- 4.2 1.0倍定限量正确度测定

添加1倍定限量，即向称取试样中添加锶标准样2μg，按照方法测得的数据如表4所示。

表4  1.0倍定限量锶回收率数据表

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锶 (μg) | 1.875 | 1.950 | 1.900 | 1.750 | 2.025 | 1.900 | 1.900 |
| 回收率% | 93.75 | 97.50 | 95.00 | 87.50 | 101.25 | 95.00 | 95.00% |

由上述试验数据计算得到平均回收率为95.00%，6个测试结果的变异系数CV=4.78%。

- 4.3 2.0倍定限量正确度测定

添加2.0倍定限量，即向称取试样中添加锶标准样4μg，按照方法测得的数据如表5所示。

表5 2.0倍定限量锶回收率数据表

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锶 (μg) | 3.520 | 4.000 | 4.120 | 4.160 | 3.600 | 3.800 | 3.867 |
| 回收率% | 88.00 | 100.00 | 103.00 | 104.00 | 90.00 | 95.00 | 96.67% |

由上述试验数据计算得到平均回收率为96.67%，6个测试结果的变异系数CV=6.98%。

- 4.4  3.0倍定限量正确度测定

添加3.0倍定限量，即向称取试样中添加锶标准样6μg，按照方法测得的数据如表6所示。

表6 3.0倍定限量锶回收率数据表

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锶 (μg) | 5.700 | 5.725 | 5.525 | 5.825 | 6.075 | 5.575 | 5.738 |
| 回收率% | 95.00 | 95.42 | 92.08 | 97.08 | 101.25 | 92.92 | 95.62% |

由上述试验数据计算得到平均回收率为95.62%，6个测试结果的变异系数CV=3.44%。

整理实验结果如表7所示。

表7 重复测试结果的变异系数表

| 添加水平 | 标准加入值(μg) | 实测平均值(μg) | 平均回收率% | 6个测试结果的变异系数CV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0倍限量 | 2 | 1.900 | 95.00% | 4.78% |
| 2.0倍限量 | 4 | 3.867 | 96.67% | 6.98% |
| 3.0倍限量 | 6 | 5.738 | 95.62% | 3.44% |
| 可接受值 | —— | —— | 90~110 | —— |

表8 回收率容许范围参考标准

| 浓度水平范围mg/kg | 回收率范围% |
| --- | --- |
| >100 | 95~105 |
| 1~100 | 90~110 |
| 0.1~1 | 80~110 |
| <0.1 | 60~120 |

通过表7和表8可以看出，该方法的回收率满足可接受的回收率范围。

- 5 重复性精密度

以从某盐厂获得的原盐作为基质样品，分别添加1.0、2.0、3.0倍定限量含量的锶，最终检测试样中的锶质量为2μg、4μg、6μg。按照方法要求进行试验.

- 5.1 1.0倍定量限重复性精密度

添加1.0倍定量限（检测试样中锶质量2μg），按照方法要求进行试验，得到数据如表9所示。

表9 1.0倍定限量锶精密度数据表

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锶 (μg) | 1.875 | 1.950 | 1.900 | 1.750 | 2.025 | 1.900 | 1.900 |
| 回收率% | 93.75 | 97.50 | 95.00 | 87.50 | 101.25 | 95.00 | 95.00% |

由表9数据计算得出样品含量平均值为1.900μg，标准偏差为4.54，相对标准偏差为4.78%。

- 5.2 2.0倍定量限重复性精密度

添加2.0倍定量限（检测试样中锶质量4μg，按照方法要求进行试验，得到数据如表10所示。

表10 2.0倍定限量锶精密度数据表

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锶 (μg) | 3.520 | 4.000 | 4.120 | 4.160 | 3.600 | 3.800 | 3.867 |
| 回收率% | 88.00 | 100.00 | 103.00 | 104.00 | 90.00 | 95.00 | 96.67% |

由表10数据计算得出样品含量平均值为3.867μg，标准偏差为6.74，相对标准偏差为6.98%。

- 5.3 3.0倍定量限重复性精密度

添加3.0倍定量限（检测试样中锶质量6μg），按照方法要求进行试验，得到数据如表11所示。

表11 3.0倍定限量锶精密度数据表

| 编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锶 (μg) | 5.700 | 5.725 | 5.525 | 5.825 | 6.075 | 5.575 | 5.738 |
| 回收率% | 95.00 | 95.42 | 92.08 | 97.08 | 101.25 | 92.92 | 95.62% |

由表11数据计算得出样品含量平均值为5.738μg，标准偏差为0.20，相对标准偏差为3.44%。

整理试验数据如表12和13所示。

表12 重复性精密度的相对标准偏差

| 添加水平 | 含量平均值(μg) | 标准偏差 | 相对标准偏差RSDr(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0倍定限量 | 1.775 | 4.54 | 4.78 |
| 2.0倍定限量 | 3.867 | 6.74 | 6.98 |
| 3.0倍定限量 | 5.738 | 0.20 | 3.44 |
| 可接受值 | —— | —— | 7.5 |

表13 重复性精密度容许范围参考标准

| 被测组分含量 | 实验室内变异系数 |
| --- | --- |
| 100% | 1.3% |
| 10% | 2.0% |
| 1% | 2.7% |
| 0.1mg/kg | 3.8% |
| 100 mg/kg | 5.3% |
| 10 mg/kg | 7.5% |
| 1 mg/kg | 11% |
| 100 μg/kg | 15% |
| 10μg/kg | 21% |
| 1μg/kg | 30% |
| 0.1μg/kg | 43% |

通过表12与表13我们可以看出，该实验方法可以满足关于重复性精密度的要求。

- 标准中涉及专利情况

目前没有相关国际专利和国家专利，故本标准中不涉及专利问题。

- 预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

国务院《盐业体制改革方案》的提出，使我国食用盐生产企业面临着产品种类和质量竞争的挑战，食用盐朝着多元化方向发展，普通食用盐的价格出现下降，食用盐产品开始多样化供给。为了丰富食用盐的口感，生产企业积极锁定市场需求，贯彻和落实《健康中国行动（2019-2030）》规划，参与合理膳食行动，稳抓机遇，研发富锶新品种盐，也有源生的富锶食用盐产品，部分商家刻意夸大锶的成分与实际含量，误导消费者，扰乱了市场秩序。为保障食用盐行业的生产经营有序与规范，保障食用盐产品的品质与老百姓用盐安全，急需对食用盐中锶含量准确测定与标识，以免部分产品添加成分不明确、以次充好、品质低下严重影响食用盐产品的品质与用盐安全。

富锶盐生产厂家并没有统一的检测依据，多是依据各自企业内部标准进行检测。检测方法技术条件不尽相同，导致检测结果也有差异，没有在统一基础上进行比较。因此针对食用盐制订一种行之可用的检验测定方法是保障食用盐产品公众健康，防范风险管控，促进产业发展的急需。

- 与国际、国外对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准，没有采用国际标准或国外先进标准。本标准水平为国内领先水平。

- 与现行标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

本标准属于盐业标准体系 “99其他”大类，为盐业标准体系中的方法标准，体系编号为：“152950000000000058FF”。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

- 重大分歧意见的处理过程

无。

- 标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

- 贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布6个月后实施。

- 废止现行相关标准的建议

无。

- 其他应予说明的事项

无。

《制盐工业通用检测方法 锶的测定》标准起草工作组

2025年4月30日