ICS 71.060.50

CCS X 35

QB

中华人民共和国轻工行业标准

QB/T XXXXX—XXXX

制盐工业通用检测方法 丙烯酰胺的测定

General test method in salt industry —Determination of acrylamide

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部  发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国盐业标准化技术委员会（SAC/TC 295）归口。

本文件起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学、中盐金坛盐化有限责任公司、云南省盐业有限公司、四川为众检测科技有限公司。

本文件主要起草人：赵君楠、赵丽娜、唐娜、徐俊辉、何劲、雷文杰、李娜、王小瑀、朱磊、车丽、张建平、胡静。

本文件为首次发布。

制盐工业通用检测方法 丙烯酰胺的测定

范围

本文件描述了盐产品及卤水中丙烯酰胺检验的原理、试剂或材料、仪器设备、分析步骤、结果计算和精密度。

本文件适用于盐产品及卤水中丙烯酰胺的测定。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682  分析实验室用水规格和试验方法

术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

方法原理

盐产品及卤水中残留的丙烯酰胺，经含聚苯乙烯/二乙烯基苯共聚物的C18固相萃取柱净化，高效液相色谱-二级管阵列检测器检测，外标法定量。

试剂或材料

除非另有说明，本方法所用水为符合GB/T 6682规定的一级水。

甲醇 (CH3OH) ：色谱纯

乙腈 (CH3CN) ：色谱纯

丙烯酰胺 (CH2=CHCONH2) 标准品（纯度>99.9%）

丙烯酰胺标准储备溶液（1000 mg/L）

准确称取丙烯酰胺标准品（5.2），用水溶解并定容，使丙烯酰胺浓度为 1000 mg/L。

丙烯酰胺标准中间溶液I（10 mg/L）

移取丙烯酰胺中间溶液（5.3）1 mL，用水溶解并定容至100 mL，使丙烯酰胺浓度为10 mg/L。

丙烯酰胺标准中间溶液II（1 mg/L）

移取丙烯酰胺中间溶液I（5.4）1 mL，用水溶解并定容至10 mL，使丙烯酰胺浓度为1 mg/L。

标准曲线工作溶液

取7 个 10 mL 容量瓶，分别移取 0.25 mL、0.5 mL、1.0 mL、2.5 mL 丙烯酰胺工作溶液 II（1mg/L）和 0.5 mL丙烯酰胺工作溶液 I（10 mg/L），用水稀释至刻度。标准系列溶液中丙烯酰胺的浓度分别为0.025mg/L 、0.05mg/L 、0.1mg/L 、0.25mg/L 、0.5mg/L 。临用时配制。

仪器设备

高效液相色谱仪：配二极管阵列检测器。

ProElut PLS高分子聚合SPE柱：6 mL，或相当产品。

超声提取装置。

分析天平：感量为 0.1 mg。

离心机：转速≥3000 r/m。

旋转蒸发装置。

振荡器。

0.45μm微孔滤膜。

分析步骤

试样制备

样品提取

称取2g（精确至0.001g）盐产品试样或卤水试样2mL于50mL离心管中,加入20mL乙腈溶液，超声提取10min，5000r/min离心5min，分取上清液10mL于鸡心瓶中，加入2mL水，旋蒸至溶液低于2mL，待净化。

样品净化

SPE柱使用前依次用 5 mL甲醇、5 mL水活化。取待净化样品（7.1.1）加入SPE小柱中，用水多次冲洗鸡心瓶一并加入SPE小柱中，在重力作用下流出，收集洗脱液，定容至10mL。经0.45μm微孔滤膜过滤后，待液相色谱仪分析。

仪器参考条件

色谱柱为 Diamonsil C18 柱（5 μm、4.6 mm I.D.×150 mm）或等效柱。

流动相：甲醇/水（20：80，体积分数）。

流速：0.4 mL/min  。

进样体积：20 μL。

柱温：25℃。

检测器：检测波长190nm~205nm。

标准曲线的绘制

将标准曲线工作液分别注入液相色谱仪，测定相应丙烯酰胺的峰面积，以各标准曲线工作液的丙烯酰胺进样浓度(mg/L）为横坐标，以丙烯酰胺的峰面积为纵坐标，绘制标准曲线。

试样溶液的测定

将试样溶液（7.1.2）注入液相色谱仪中，测得丙烯酰胺的峰面积，根据标准曲线得到待测液中丙烯酰胺进样浓度(mg/L），平行测定次数不少于两次。

分析结果的表述

盐产品试样中丙烯酰胺含量按公式（1）计算：

(1)

卤水试样中丙烯酰胺含量按公式（2）计算：

(2)

式中：

X1——盐产品试样中丙烯酰胺的含量，单位为毫克每千克(mg/kg）；

X2——卤水试样中丙烯酰胺的含量，单位为毫克每升(mg/L）；

c——标准工作曲线得到的丙烯酰胺浓度，单位为毫克每升（mg/L）；

V——样液最终定容体积，单位为毫升（mL）；

m——试样质量，单位为克（g）；

V1——卤水体积，单位为毫升（mL）;

1000——单位换算。

计算结果以重复性条件下获得的两次独立测定结果的算术平均值表示，结果保留三位有效数字（或 小数点后 1 位）。

精密度

在重复性条件下获得的两次独立测定结果的绝对差值不得超过算术平均值的20%。

其他

盐产品试样和卤水试样的方法定量限分别为0.3mg/kg和0.3mg/L。

_________________________________