《制盐工业通用检测方法 丙烯酰胺的测定》

编制说明（征求意见稿）

一、 工作简况

1、任务来源

本项目根据工业和信息化部《关于印发2025年第五批行业标准制修订和外文版项目计划的通知》（工信厅科〔2025〕528号）要求，计划编号为 2025-1604T-QB，项目名称“制盐工业通用检测方法 丙烯酰胺的测定”进行标准制订，主要起草单位：国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学，计划完成时间2026年12月。

2、主要起草过程

2.1起草阶段

标准起草任务下达后，起草单位组织专家成立了标准起草工作组，小组成员中有多年从事标准化工作且经验丰富的工程师、检测人员。标准起草工作组对标准编写工作进行初步讨论和安排，明确了标准起草进程和各起草单位及人员的分工。小组成员根据制定标准需要，查阅相关文献，收集了大量资料，并与使用丙烯酰胺的食盐生产企业进行技术交流，充分了解对盐产品及卤水中丙烯酰胺含量检测方法等信息，为进一步试验做准备。

2026年2月至2026年4月间，组织本标准项目起草人，以交流、技术咨询等方式对产品中丙烯酰胺的状态展开调研。同时收集了各行业关于丙烯酰胺的检测原理及方法。

2026年5月至2026年6月，基于前期深度调研成果，系统开展食用盐与卤水丙烯酰胺检测方法验证试验，经大量试验综合论证，筛选确定适配性最优、科学合理的食用盐及卤水检测方法。而后标准起草工作组,对验证数据进行了归纳、整理和讨论，邀请专家对标准及编制说明提出修改意见，形成标准征求意见稿。

在标准前期调研、文本编写过程中，中盐金坛盐化有限责任公司、云南省盐业有限公司、四川为众检测科技有限公司做了大量工作，工作组经研讨，提出标准起草单位变更的申请。经全体委员一致同意后，于2026年7月2日办理了计划项目调整申请。

2.2征求意见阶段

行业标准的草案初稿形成后，该草案初稿经过讨论和修改，形成了标准的征求意见稿，报全国盐业标准化技术委员会开始公开征求意见。

2.3主要参加单位

本标准由国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学、中盐金坛盐化有限责任公司、云南省盐业有限公司、四川为众检测科技有限公司共同起草。

本标准主要起草人：赵君楠、赵丽娜、唐娜、徐俊辉、何劲、雷文杰、李娜、王小瑀、朱磊、车丽、张建平、胡静。

所做的工作：赵君楠任起草工作组组长，全面负责标准起草工作协调、重大问题解决等。唐娜、徐俊辉、赵丽娜、何劲、雷文杰、朱磊负责市场调研、产品信息收集、标准内容起草等工作，李娜、王小瑀、车丽负责试验验证、标准内容起草等工作，张建平、胡静负责国内外文献查阅、标准编制及事务性联系等工作。

二、标准编制原则和主要内容

（一）标准编制原则

本标准是按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。符合盐业企业发展的原则，有利于促进技术进步；有利于提高产品质量；遵循科学性、先进性、统一性的原则。

（二）标准制订的主要技术内容说明

本标准依据食用盐与卤水高盐基质特性构建丙烯酰胺完整测定流程，增设样品前处理步骤，以此消除高盐基质对检测过程产生的基质干扰，削弱盐分对组分分离及定量检测的干扰。该方法采用间接定量策略检测丙烯酰胺含量，避免高盐原液直接进样分析，可显著缓解盐类结晶析出、管路腐蚀、盐分沉积等问题对气相色谱质谱联用仪核心部件的损伤，降低仪器损耗与后期维护成本。整套检测流程经系统方法学验证，能够稳定实现样品准确定量，有效提升检测数据的准确度与重复性，检测结果具备良好科学性与可靠性，可满足食用盐、卤水产品日常检验及监督抽检的技术判定要求。

（三）解决的主要问题

GB 5009.204-2014《食品安全国家标准 食品中丙烯酰胺的测定》仅适用于热加工（如煎、炙烤、焙烤等）食品中丙烯酰胺的测定，对食盐样品及卤水没有做出特别规定。因为盐基质复杂，高盐分干扰检测，比如在液相中堵塞色谱柱，或者影响质谱峰信号。这时候需要优化前处理步骤，比如稀释、净化，或者用特定的萃取方法。由此可见，盐产品和卤水中丙烯酰胺含量的检测难度较高，需要进行针对性研究，该项目正式对该检测方法的补充。

GB 5009.204-2014使用设备为液相色谱-质谱/质谱联用仪和气相色谱-质谱仪，两种设备造价较高，给盐行业生产企业较大经济压力。本项目丙烯酰胺的检测用到液相色谱仪-二极管阵列检测器，造价低，生产厂商多，可选择性多。在盐行业更具有普适性。

本项目适用于盐产品及卤水中丙烯酰胺的测定。主要描述了盐产品及卤水中丙烯酰胺检验的原理、试剂或材料、仪器设备、分析步骤、结果计算和精密度。

三、主要试验（或验证）情况

3.1 波长

配制标准溶液并进行全波长扫描，确定最佳吸收波长。如图1可知最佳波长为190nm~205nm。

图1 全波长扫描图

3.2 检出限、定量限

根据GB/T 27417-2017《化学分析方法确认和验证指南》，本标准采用信噪比评估检出限。利用已知低浓度的分析物样品与空白样品的测量信号进行比较，确定能够可靠检出的最小浓度，典型的可接受的信噪比是3:1。如图2所示为丙烯酰胺浓度0.01mg/L的色谱图，可见信噪比为3.4，满足GB/T 27417要求。此定量限为0.03mg/L。样品检测过程为称取2g或体积2mL卤水样品，定容至10mL容量瓶中，所以方法定量限为0.3mg/kg或0.3mg/L。

图2  0.01mg/L的丙烯酰胺色谱图

3.3标准曲线及线性范围

标准起草工作组选取了0.025mg/L、0.05mg/L、0.1mg/L、0.25mg/L、0.5mg/L、1mg/L、2mg/L标准曲线点，连续四天进行标准曲线测定。根据表1可见，曲线线性良好，满足GB/T 27417-2017要求。同时综合考虑GB/T 27417-2017和GB/T 27404-2026要求标准曲线至少具有6个校准点（包含空白）和所检样品中含量均较低，工作组选用前6个校准点，线性关系和R2均可满足要求。

表1 标准曲线数据

| 浓度mg/L | 0 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度 | 0 | 3.32e+05 | 6.88e+05 | 1.41e+06 | 3.61e+06 | 7.17e+06 | 1.30e+07 | 2.93e+07 |
| 曲线1 | 8个点：y = 1e+07x - 169797，R2=0.9969 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前6个点：y = 1e+07x - 25814，R2=1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度 | 0 | 3.00e+05 | 6.85e+05 | 1.43e+06 | 3.33e+06 | 5.61e+06 | 1.16e+07 | 2.20e+07 |
| 曲线2 | 8个点：y = 1e+07x + 279605，R2=0.9990 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前6个点：y = 1e+07x + 208288，R2=0.9901 |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度 | 0 | 3.42e+05 | 6.70e+05 | 1.31e+06 | 3.49e+06 | 6.84e+06 | 1.37e+07 | 3.02e+07 |
| 曲线3 | 8个点：y = 1e+07x - 331118，R2=0.9978 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前6个点：y = 1e+07x - 13238，R2=0.9997 |  |  |  |  |  |  |  |
| 强度 | 0 | 3.61e+05 | 6.71e+05 | 1.37e+06 | 3.41e+06 | 6.86e+06 | 1.37e+07 | 3.08e+07 |
| 曲线4 | 8个点：y = 2e+07x - 392376，R2=0.9968 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 前6个点：y = 1e+07x - 797.17，R2=1 |  |  |  |  |  |  |  |

3.4精密度与正确度

本标准通过加标回收率试验确认正确度。分别加入标准物质浓度分别是定量限的1倍、5倍、10倍，检测结果见表2。回收率在89%~102%之间，RSD在1.81%~3.36%之间。均满足GB/T 27417-2017的要求。

表2 精密度和正确度验证数据

| 编号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 平均值 | RSD% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加标0.03mg/L | 强度 | 4.07e+05 | 3.96e+05 | 4.12e+05 | 4.13e+05 | 4.15e+05 | 4.11e+05 | 3.87e+05 | 4.33e+05 | 4.09e+05 | 3.33 |
|  | 浓度mg/L | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.029 | 0.027 | 0.03 | 0.0285 |  |
|  | 正确度% | 93.3 | 90.0 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 96.7 | 90.0 | 100.0 | 95.0 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.003，是算术平均值的10.53%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加标0.15mg/L | 强度 | 1.93e+06 | 1.87e+06 | 1.91e+06 | 1.94e+06 | 1.91e+06 | 1.93e+06 | 1.87e+06 | 1.85e+06 | 1.90e+06 | 1.81 |
|  | 浓度mg/L | 0.149 | 0.144 | 0.147 | 0.149 | 0.147 | 0.149 | 0.144 | 0.142 | 0.146375 |  |
|  | 回收率% | 99.3 | 96.0 | 98.0 | 99.3 | 98.0 | 99.3 | 96.0 | 94.7 | 97.6 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.007，是算术平均值的4.78%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加标0.3mg/L | 强度 | 3.64e+06 | 3.61e+06 | 3.62e+06 | 3.61e+06 | 3.38e+06 | 3.40e+06 | 3.42e+06 | 3.41e+06 | 3.51e+06 | 3.36 |
|  | 浓度mg/L | 0.303 | 0.3 | 0.302 | 0.3 | 0.281 | 0.282 | 0.283 | 0.282 | 0.291625 |  |
|  | 回收率% | 101.0 | 100.0 | 100.7 | 100.0 | 93.7 | 94.0 | 94.3 | 94.0 | 97.2 |  |
|  | 重复性条件下获得的七次独立测定结果的极差为0.022，是算术平均值的7.54%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据表2的检测数据，将精密度要求定为“在重复性条件下获得的2次独立测定结果的绝对差值不得超过算数平均值的20%。”

3.5 样品检测

标准起草组选取6个具有代表性的食用盐产品进行丙烯酰胺含量的检测。并进行了加标回收试验。数据见表3。可见回收率均可满足国家标准要求。

表3 6个食用盐产品中丙烯酰胺含量及加标回收情况

| 样品编号 | 响应值 | 浓度mg/L | 回收率% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A | N/A | 84 |
| 1加标 | 5.77e+05 | 0.042 |  |
| 2 | N/A | N/A | 92 |
| 2加标 | 6.31e+05 | 0.046 |  |
| 3 | N/A | N/A | 90 |
| 3加标 | 6.22e+05 | 0.045 |  |
| 4 | N/A | N/A | 88 |
| 4加标 | 6.10e+05 | 0.044 |  |
| 5 | N/A | N/A | 90 |
| 5加标 | 6.12e+05 | 0.045 |  |
| 6 | N/A | N/A | 88 |
| 6加标 | 6.03e+05 | 0.044 |  |

四、标准中涉及专利情况

本标准中不涉及专利问题。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

统一规范检测方法，填补国内盐行业此方面空白。对盐行业发展具有重要的现实意义。提高产品质量，增强市场竞争力。

六、与国际、国外对比情况

本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准，没有采用国际标准或国外先进标准。本标准水平为国内领先水平。

七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准， 特别是强制性标准的协调性

本专业领域的标准体系框架如下图：

根据全国盐业标准化技术委员会提出的盐业“十四五”标准体系建设方案，此次制定的《制盐工业通用检测方法 丙烯酰胺的测定》行业标准属于“99其他”，其体系表编号为“152950000000000026FF”。

本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无

九、标准性质的建议说明

建议本标准的性质为推荐性行业标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

建议本标准批准发布 6 个月后实施。

十一、废止现行相关标准的建议

无。

十二、其他应予说明的事项

计划项目原起草单位为“国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学”。在标准起草过程中，中盐金坛盐化有限责任公司、云南省盐业有限公司、四川为众检测科技有限公司做了大量工作。工作组经研讨，提出标准起草单位变更的申请，依据贡献量的大小，将起草单位及排列顺序申请改为“国盐检测（天津）有限责任公司、中盐工程技术研究院有限公司、天津科技大学、中盐金坛盐化有限责任公司、云南省盐业有限公司、四川为众检测科技有限公司”。标准起草单位变更经全体委员一致同意后，于2026年7月2日办理了计划项目调整申请。

以上变更经全体委员一致同意。

《制盐工业通用检测方法 丙烯酰胺的测定》标准起草工作组

2026年7月20日